附件2

1、三代基因测序仪 1台

★1设备用途：全基因组测序、靶向测序、宏基因组测序等。样本类型包括人类基因组、动植物基因组、病原微生物基因组以及各种临床标本的DNA和RNA。

功能包括：快速宏基因组物种鉴定；准确的高覆盖微生物基因组组装；通过精确比对结构变异、重复区域和phasing来增强基因组分析。

2可满足在实验室、野外、现场及移动检测车等环境的检测要求，设备运输移动后不需要厂家进行校准；

3.技术和性能参数

★3.1单分子测序：直接测序，无需PCR扩增，DNA平均测序速度≥300bp/s；

★3.2数据安全保障：测序过程中，无需联网即可完成测序分析，保障信息数据安全；

★3.3文库制备时间：文库制备≤2小时；

★3.4生信分析软件：可用于未知物种全基因组测序、已知物种再测序、微生物宏基因组分析。可用于不明原因感染、卫生应急、食物中毒、突发和新发疫情的快速应对，从而实现快速分析致病源。可同时分析病毒超过30000种，支原体和细菌超过9000种，真菌超过1000种，寄生虫超过12种；

3.5仪器结构

●3.5.1采用可拆卸式芯片，芯片不包含电路；

●3.5.2测序仪内置专用集成电路；

●3.5.3无复杂的激光或光路系统，安装简便易用，插电即可进行测序；

3.6测序性能

●3.6.1获取序列时间:运行≥1min、实时获取；

●3.6.2单条reads（核酸片段长度）读长：最长≥2Mbp；

3.6.3测序起始量：DNA样本最低检出限为1ng；

3.6.4单张芯片一次运行理论最大可产生5Gb测序数据量；

3.7测序软件：通过软件操作设置，实现测序流程自动化，控制仪器自主完成测序过程。

3.8便携性：测序仪重量≤0.85kg；测序实验不受环境限制；

3.9体积	：体积≤122*126*48mm³；

3.10报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示

- 4配置需求

- 4.1生物防护装备（器材）数据信息系统：1套；多维度的查询方式可快速、精准查询所需生物危险源、生物防护装备数据信息和提供应急处置建议（需提供软件功能界面截图）。

4.2纳米孔基因测序仪内置软件：1套；

4.3开展未知病原高通量基因测序生信分析软件：1套；

4.4纳米孔基因测序仪：1台；

4.5测序工作站1台：工作站的CPU、内存、硬盘必须满足系统顺畅运行，高效处理数据、大容量存储数据的需要（硬件技术性能指标不低于以下配置标准：CPU≥Intel Core i5、内存≥32GB RAM、GPU≥NVIDIA RTX A400、硬盘≥1T SSD+4T HDD）；

4.6生信分析服务器1台：具备强大视频信息处理能力（CPU、内存、硬盘等硬件性能不低于以下配置要求：CPU≥Dell 塔式服务器 T440、内存≥256G、硬盘≥企业级 SAS 硬盘 8T*2，960Gssd*1、RAID 控制器≥H330 阵列卡*1）；

4.7测序芯片：6张；

4.8测序试剂盒：1套。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

2、全自动核酸提取仪 2台

★1设备用途：纳米磁珠法

2资质认证：取得二类注册证

- 技术和性能参数

3.1本仪器主要由控制部件、动力系统、工作部件、传动部件、电源部件等组成，包括通风过滤系统、磁棒及磁套固定框、分装模块、垂直运动系统、固体废弃物回收盒等。

3.2样本体积：100uL～500uL

3.3样本通量：1-96个/次，配套预装板提取试剂盒最快可在10min完成96个样本的提取；

3.4处理时间：核酸提取，试剂分装及核酸加样时间＜30min；

3.5提取方式：纳米磁珠法

3.6磁珠回收率：＞95%

3.7移液精度：1ul:CV≤±5%;10ul:CV≤±1%；20ul:CV≤±0.8%

3.8电源要求：AC220V（±10%）；50～60Hz

3.9运行条件提取加热温度： 室温～95℃精确控制

3.10湿度：湿度：＜85%

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。